多功能手持式能谱仪（核辐射分析仪）KC761x

编 程 手 册

适用软件版本 V1.8

（试  行）

科新社

内容提要

本手册介绍了KC761x型便携式核辐射分析仪的通信功能和通信规约，主要供从事KC761x二次开发的工程技术人员阅读。

开发团队

总工程师

陶  乐

工 程 师

李  云 袁心治 刘  虎

顾问专家

石丛玮 徐  诺 杨天皓 柯  巍

KC761x型多功能手持式能谱分析仪编程手册

著述者 陶  乐

（科创研究院仪表研究所）

印行者 科新社

通信本社：028-86691700

2025年5月第  一  版  开本：841×1189 1/64

2025年5月第一次印刷  印张：0.2

印数：0-100            字数：20千字

目录

一、适用范围	1

二、接口定义	1

2.1以太网接口	1

2.2低功耗蓝牙接口	1

2.3最大包长	1

2.4 云连接校验	2

三、通信协议	2

3.1 读取谱图数据	2

3.1.1 读取谱图指令	2

3.1.2 辐射计发送谱图	3

3.2 读取与设置实时状态	4

3.2.1 读取设备实时状态	4

3.2.2 设置运行状态	7

3.3自动数据上传	8

3.3.1 自动上传-流模式	8

3.3.2 自动上传-谱模式	9

3.4读取设备信息	9

3.4.1获取设备信息	9

3.5设置设备时间	11

3.5.1 设置设备时间	11

3.6读取与写入校准数据	12

3.6.1 读取校准数据	12

3.6.2 写入校准数据	14

3.7清除辐射统计数据	16

3.7.1 设置清除辐射统计数据	16

一、适用范围

本手册适用于KC761A、KC761B、KC761C、KC761CN，除另有说明外，通用于低功耗蓝牙（BLE）和以太网（局域网），连接对象支持科创云。三种通信方式可以同时使用，仪器执行所有到达的指令。

二、接口定义

2.1以太网接口

即RJ45接口，支持PoE供电：IEEE 802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)。通过此接口，可以建立局域网连接，可以连接到科创云。该接口使用TCP/IP协议。

当使用局域网连接时，辐射计作为服务端。当使用云连接时，辐射计作为客户端。

2.2低功耗蓝牙接口

BLE5.0，GATT协议。辐射计作为服务端。与NUS(Nordic UART Service)协议类似，使用两个GATT特征，分别模拟串口的收、发。

RX接口UUID：6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E

RX接口属性：write（上位机向辐射计写入，在GATT协议层面会确认写入）

TX接口UUID：6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E

TX接口属性：notify（上位机订阅此特征，辐射计单向通知上位机，无需上位机确认）

蓝牙协议的制定原则是尽量降低辐射计的功耗与通信延迟，这要求辐射计的蓝牙硬件尽量处于休眠状态，仅在发送数据、维持连接时唤醒。大多数场景下，辐射计使用“通知”方式将数据推送到上位机，发送完成后立即休眠，无需等待上位机的回应。这意味着较高的丢包率，但在本辐射计的应用场景中的影响可以忽略，因为后续未丢包的传输可以完成数据同步。所有数据在辐射计都有备份，可以通过重复读取补齐。

为快速同步数据，当上位机订阅蓝牙TX通道后，辐射计默认开启蓝牙的自动上传，并且在首帧以谱模式推送数据。

2.3最大包长

BLE的MTU由通信双方协商获得，受上位机平台限制，可能出现多种最大通信包长（KC761x最大MTU=517）。MTU包含了蓝牙协议的报头，实际可用的最大包长=MTU-3。如果需要传输尺寸稍大的数据（多道图、剂量-时间曲线），就需要将数据截成多段，造成蓝牙频繁发包。为降低蓝牙功耗、降低通信开销，规定以下几种最大包长：

1072B：仅用于以太网协议。

504B：仅用于BLE，适用于较新的设备版本，此时通信双方的MTU>=507B。

182B：仅用于BLE，适用于较老的设备版本，或新设备请求大MTU失败时，此时MTU>=185。

大部分数据包尺寸较小，达不到最低一档（182B）的限制，此时无论最大包长是多少，在上位机来看没有任何区别。通信中，辐射计会自行选择当前可用的最大包长，上位机无法干涉。上位机需要解析数据包前部的标志码，从而知晓数据包类型。并根据约定的结构，对数据包进行正确解码。

对于蓝牙上位机，应当尽量申请MTU>=507，这时辐射计将采用较长的包长，有利于降低功耗和通信延迟。如果使用的MTU<185，辐射计不会回应指令，上位机应当告知用户“蓝牙版本过低”。对于常见的蓝牙库，建立连接时可能默认采用较小的MTU，应特别指定。

2.4 云连接校验

为降低开发难度，简化通信流程，数据是明文传输的。为了避免攻击者向科创云灌输假数据，与蓝牙/局域网相比，云连接增加了校验码。

1、辐射计连接云服务后，辐射计将每隔一段时间向服务器发送一个长度8字节的数据包，直至辐射计接收到来自服务器的任意一条符合格式的指令。

2、云服务器向辐射计发送指令时，会在原数据包的末尾添加32bytes校验码。如果用户自建云(目前不支持)，这32bytes校验码全填0即可。

3、辐射计向云服务器发送数据时，会在原数据包的末尾添加32bytes校验码。如果用户自建云(目前不支持)，应忽略这32bytes校验码。

三、通信协议

3.1 读取谱图数据

3.1.1 读取谱图指令

本指令用于从辐射计获取完整的多道图（或者称谱图，但不包含能量换算数据）。

上位机发送：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_GET_MC_DATA | 1 | uint | 0x52 | 指令码(获取多道数据) |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记，见注释 |
| MC_DATA_SOURCE | 1 | uint | [0x00-0x02] | 多道数据源标记，见注释 |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| 包长 | 5 |  |  |  |

注释：

NULL——用于占位，无实际意义，必须填0。

SYNC——称为“帧同步标记”，上位机可决定填写任意值，辐射计回复的数据包将重复此值。主要用于分辨问答数据包之间的对应关系。

MC_DATA_SOURCE——多道数据源标记。

辐射计可能有多个多道图，此数据用于标记是哪张多道图，定义如下：

| MC_DATA_SOURCE定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | 多道图名称 | MC_DATA_SOURCE值 |
| KC761系列 | 伽玛传感器多道图 | 0x00 |
|  | 中子传感器多道图 | 0x01 |
|  | PIN传感器多道图 | 0x02 |

3.1.2 辐射计发送谱图

辐射计应答，多道数据包（MC_DATA）：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| MC_DATA_FLAG | 1 | uint | 0xA0 | 多道数据标志 |
| BAG_LEN | 2 | uint | 9+2N | 本数据包长 |
| MC_DATA_SOURCE | 1 | uint |  | 多道数据源标记 |
| MC_OFFSET | 2 | uint |  | 道址偏移量，见注释 |
| MC_RATIO | 2 | uint |  | 多道倍率，见注释 |
| MC_DATA [0+ MC_OFFSET] | 2 | uint |  | 第[0+ MC_OFFSET]道的相对计数，见注释 |
| MC_DATA [1+ MC_OFFSET] | 2 | uint |  | 第[1+ MC_OFFSET]道的相对计数 |
| … |  |  |  |  |
| MC_DATA [N-1+ MC_OFFSET] | 2 | uint |  | 第[N-1+ MC_OFFSET]道的相对计数 |
| 包长 | 9+2N |  |  |  |

注释：

SYNC——与上位机发送包的SYNC值相同。

MC_DATA_FLAG——0xA0=本数据包是回应上位机问询的多道数据；0xA1=本数据包是辐射计自动上传的多道数据（见“3.3.2 自动上传-谱模式”小节）。

MC_OFFSET——道址偏移量，即本数据包首个多道数据的道址。一次谱图传输会有多个数据包，上位机应当根据此值，将多道数据拼接到对应位置。由于蓝牙通信容易丢包，上位机应当接到一个数据包就刷新一段，无需等待所有包到齐。

MC_RATIO——本数据包的多道倍率。2字节的相对道计数只能表达至多65535个计数，在某些场景下不够使用。于是使用此变量进行扩展，详情见下一条。此变量>=1。

MC_DATA[k]——第k道的相对计数。第k道的实际计数 = 第k道的相对计数 * MC_RATIO。

N：每个包承载了多少道的数据。与最大包长有关。

下表描述了本指令中，总道数、最大包长、N、实际包长的关系：

| 总道数 | 最大包长(Bytes) | 总包数 | 承载道数N | 实际包长(Bytes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4096 | 1072 | 8 | 512 | 1033 |
| 4096 | 504 | 18 | 228 | 465 |
| 4096 | 182 | 48 | 86 | 181 |
| 2048 | 1072 | 4 | 512 | 1033 |
| 2048 | 504 | 9 | 228 | 465 |
| 2048 | 182 | 24 | 86 | 181 |
| 1024 | 1072 | 2 | 512 | 1033 |
| 1024 | 504 | 5 | 228 | 465 |
| 1024 | 182 | 12 | 86 | 181 |

本指令的最后一个数据包，最后一部分多道数据可能超出辐射计的实际范围，辐射计会将超出部分填0xFFFF。

例1：KC761系列，总道数为2048，蓝牙MTU=510。此时通过蓝牙协议传输本指令，去除3字节的蓝牙协议报头开销，实际可用包长=507>504，那么会按最大包长504执行协议。即回复9个包，每个包含有228个道的数据，总共能承载2052道。最后一个包的最后四道超出实际范围，使用0xFFFF填充。

例2：蓝牙MTU=256，182<256-3<504，因此最大包长为182。2048道需要传输24个包。

例3：蓝牙MTU=180，180-3<182，不满足最低一档的包长，不符合本协议，辐射计不会应答。

3.2 读取与设置实时状态

3.2.1 读取设备实时状态

用于获取辐射计的实时统计数据，获取实时状态信息。

上位机发送：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_GET_STA | 1 | uint | 0x53 | 指令码(获取设备实时状态) |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| 包长 | 4 |  |  |  |

辐射计应答，设备实时状态数据包（STATUS_DATA）：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint | 帧同步标记 |
| STATUS_DATA_FLAG | 1 | uint | 状态数据标志0xA2 |
| BAG_LEN | 2 | uint | 本数据包长 |
| RAD_SENSOR_STATUS | 1 | uint | 辐射传感器状态 |
| VOLUME_STATUS | 1 | uint | 音量状态 |
| LED_SCREEN_STATUS | 1 | uint | 灯光与屏幕状态 |
| AUTO_UPLOAD_STATUS | 1 | uint | 自动数据上传状态 |
| BAT_PERCENT | 1 | uint | 电池电量百分比(%) |
| AIR_PRESSURE3BA | 2 | uint | 气压(hPa) |
| DEVICE_TEMP | 2 | int | 设备温度(0.1摄氏度) |
| DEVICE_TIME | 4 | time_t | 设备时间，UNIX时间戳 |
| RESERVE | 16 | - | Reserve |
| RAD0_RAW_CPS | 4 | int32 | 辐射通道0实时计数率(cps) |
| RAD0_RAW_DOSE_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道0实时剂量率(mGy/h) |
| RAD0_RAW_DOSE_EQ_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道0实时剂量当量率(mSv/h) |
| RAD0_AVG_CPS | 4 | float | 辐射通道0平滑计数率(cps) |
| RAD0_AVG_DOSE_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道0平滑剂量率(mGy/h) |
| RAD0_AVG_DOSE_EQ_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道0平滑剂量当量率(mSv/h) |
| RAD1_RAW_CPS | 4 | int32 | 辐射通道1实时计数率(cps) |
| RAD1_RAW_DOSE_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道1实时剂量率(mGy/h) |
| RAD1_RAW_DOSE_EQ_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道1实时剂量当量率(mSv/h) |
| RAD1_AVG_CPS | 4 | float | 辐射通道1平滑计数率(cps) |
| RAD1_AVG_DOSE_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道1平滑剂量率(mGy/h) |
| RAD1_AVG_DOSE_EQ_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道1平滑剂量当量率(mSv/h) |
| RAD2_RAW_CPS | 4 | int32 | 辐射通道2实时计数率(cps) |
| RAD2_RAW_DOSE_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道2实时剂量率(mGy/h) |
| RAD2_RAW_DOSE_EQ_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道2实时剂量当量率(mSv/h) |
| RAD2_AVG_CPS | 4 | float | 辐射通道2平滑计数率(cps) |
| RAD2_AVG_DOSE_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道2平滑剂量率(mGy/h) |
| RAD2_AVG_DOSE_EQ_RATE | 2 | FP16 | 辐射通道2平滑剂量当量率(mSv/h) |
| 包长 | 81 |  |  |

注释：

STATUS_DATA_FLAG——状态数据标志。0xA2=本数据包是回应上位机问询的状态数据，0xA3=本数据包是辐射计自动上传的状态数据（见“3.3自动数据上传”）。

RAD_SENSOR_STATUS——对于KC761x，定义如下：

| RAD_SENSOR_STATUS定义 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|  |  |  | RAD2能谱累积 | RAD1能谱累积 | RAD0能谱累积 | 传感器选择 |  |

能谱累积——0b=不累积能谱；1b=累积能谱。

传感器选择——00b=伽玛传感器；01b=中子传感器；10b=PIN传感器。此选项隐含了辐射传感器的运行状态，有以下规则：

PIN传感器与其它传感器不能同时运行，当PIN传感器开启时，其它传感器将关闭，上位机无法获得相关数据。

如果设备有中子传感器，那么伽玛、中子传感器将绑定开启。

VOLUME_STATUS——音量状态，定义如下

| VOLUME_STATUS定义 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|  |  |  | 密集计数音效果 | 启用按键音 | 启用计数音 | 全局音量 |  |

全局音量定义：00b=全局静音；01b=全局小音量；10b=全局大音量。需要指出，辐射计的告警音效不会因为此设置变小或静音。

密集计数效果：1b=启用密集计数效果。本系列辐射计的灵敏度较高，本底计数率通常大于10cps，为了使计数效果（粒子音、LED闪光）接近传统盖格计数器，采用随机抽取算法，n个计数才会产生一次计数声光。启用本选项后，可以使n值降低。

LED_SCREEN_STATUS——LED及屏幕状态，定义如下

| LED_SCREEN_STATUS定义 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|  |  |  |  |  | 背光亮度 | 开启背光 | 启用计数闪光 |

开启背光：指示当前背光是否处于开启状态

背光亮度：0b=微亮，1b=最亮。辐射计固件可能不支持可调亮度。

AUTO_UPLOAD_STATUS——自动上传状态。0x00=关闭自动上传，0x01=启用自动上传。为快速同步数据，当上位机订阅蓝牙TX通道后，辐射计默认开启蓝牙的自动上传，并且在首帧以谱模式推送数据。

DEVICE_TIME——辐射计本地时间。符合UNIX时间戳格式。

RAD_RAW_CPS——上一秒的计数率，即对应传感器检测到了多少次辐射事件。如果该传感器未开启，将返回-1，下同。

RAD_RAW_DOSE_RATE——上一秒的剂量率，单位为mGy/h。如果该传感器未开启，将返回-1。

RAD_RAW_DOSE_EQ_RATE——上一秒的剂量当量率，单位为mSv/h。如果该传感器未开启，将返回-1。

RAD_AVG_CPS——过去一段时间的平滑计数率，辐射计根据内置平滑逻辑自动计算。相关平滑逻辑具有这样的特性：计数率越高，平滑窗长越短，数据实时性越好，计数率很高时，平滑窗长可能为1，此时相当于实时计数率；计数率越低，平滑窗长越长，数据的实时性越差。如果该传感器未开启，将返回-1。

RAD_AVG_DOSE_RATE——过去一段时间的平滑剂量率，单位mGy/h。如果该传感器未开启，将返回-1。

RAD_AVG_DOSE_EQ_RATE——过去一段时间的平滑剂量当量率，单位为mSv/h。如果该传感器未开启，将返回-1。

RAD0-2的含义：在KC761系列中，RAD0=伽玛通道；RAD1=中子通道；RAD2=PIN通道。

3.2.2 设置运行状态

上位机发送：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_SET_STA | 1 | uint | 0x62 | 指令码(设置设备实时状态) |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| RAD_SENSOR_STATUS | 1 | uint |  | 设置辐射传感器状态 |
| VOLUME_STATUS | 1 | uint |  | 音量状态 |
| LED_SCREEN_STATUS | 1 | uint |  | 灯光与屏幕状态 |
| AUTO_UPLOAD_STATUS | 1 | uint | 0x00/0x01 | 自动数据上传状态 |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| 包长 | 8 |  |  |  |

注释：

数据定义和“3.2.1 读取设备实时状态”基本相同，有以下区别：

对于不希望覆盖的参数，可以在对应字节全部写0xFF，辐射计将跳过相关设置。RAD_SENSOR_STATUS——如果选中了不存在的传感器（如中子传感器），设置将不生效。

LED_SCREEN_STATUS——上位机向“开启背光”对应bit写入1b，辐射计将维持背光常亮；反之写入0b时，辐射计将关闭背光。

AUTO_UPLOAD_STATUS——0x00=关闭自动上传，0x01=启用自动上传。对于蓝牙上位机，应当尽量使用自动上传，减少指令的主动发送。这有利于降低辐射计功耗。

辐射计应答：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| CMD_ACK | 1 | uint | 0xAA | 应答数据标志0xAA |
| BAG_LEN | 2 | uint | 6 | 本数据包长 |
| STATUS | 1 | uint | 0x00/0x01 | 0x00=设置成功，0x01=设置失败 |
| CMD_SET_STA | 1 | uint | 0x62 | 重复对应的上位机指令码 |
| 包长 | 6 |  |  |  |

3.3自动数据上传

3.3.1 自动上传-流模式

AUTO_UPLOAD_STATUS设置为0x01后，辐射计每隔1s自动上传一次。当计数率较低时，辐射计只上传一个流模式数据包；随着计数率增加，可能会上传2-3个流模式数据包；当计数率高于一定阈值后，辐射计将采用谱模式上传数据。上位机无法干涉自动上传的数据包格式。

辐射计上传，每轮上传的第一个包：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATUS_DATA | 81 |  |  | 参考”3.2.1 读取设备实时状态” |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| STREAM_DATA_FLAG | 1 | uint | 0xA4 | 流数据标志 |
| BAG_LEN | 2 | uint | 4+2N | 本数据包长 |
| PULSE[0] | 2 | uint |  | 脉冲数据[0]，见注释 |
| PULSE[1] | 2 | uint |  | 脉冲数据[1] |
| … |  |  |  |  |
| PULSE[N-1] | 2 | uint |  | 脉冲数据[N] |
| 包长 | 81+4+2N |  |  |  |

注释：

STATUS_DATA——与“3.2.1 读取设备实时状态”小节基本相同，有以下区别：

STATUS_DATA_FLAG = 0xA3，表明这是辐射计自动上传的状态数据。

SYNC由辐射计决定，每经过一轮自动上传，SYNC将自动+1，范围0x00-0xFF。

PULSE——核脉冲原始多道数据，每2字节描述一个脉冲。其中，高2bit表示数据源，定义同“MC_DATA_SOURCE”，低14bit表示脉冲的道址。上位机应当将每一个脉冲累加到对应的道址。如果上位机获取过辐射计的多道图，并且之后每个流数据包都能送达，那么上位机和辐射计的多道图应当是同步的。

N：表示此数据包承载了多少个脉冲。由于实际脉冲数和最大数据包长的限制，此数据包中，N的值是不定的，N<=473个。采用谱模式上传时，N=0。

如果上述数据包无法容纳每轮上传的所有脉冲，那么剩余脉冲将放入以下结构的流数据包：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| STREAM_DATA_FLAG | 1 | uint | 0xA4 | 流数据标志 |
| BAG_LEN | 2 | uint | 4+2N | 本数据包长 |
| PULSE[0] | 2 | uint |  | 脉冲数据[0]，见注释 |
| PULSE[1] | 2 | uint |  | 脉冲数据[1] |
| … |  |  |  |  |
| PULSE[N-1] | 2 | uint |  | 脉冲数据[N] |
| 包长 | 4+2N |  |  |  |

注释：

SYNC——帧同步标记，由辐射计决定，每经过一轮自动上传，SYNC将自动+1，范围0x00-0xFF，溢出清零。

N的值是可变的，N<=512。

流模式下，此种流数据包可能有多个。采用谱模式上传时，不会有这种数据包。

3.3.2 自动上传-谱模式

当计数率高于一定范围后，辐射计将采用谱模式上传数据。

谱模式下，辐射计将上传一个实时状态数据包（STATUS_DATA）+一组多道数据包（MC_DATA）。数据包的结构定义和前述指令相同，除了：

1）STATUS_DATA中，STATUS_DATA_FLAG=0xA3，表示本数据包由辐射计自动上传。

2）MC_DATA中，MC_DATA_FLAG=0xA1，表示本数据包由辐射计自动上传。

受传输能力限制，本轮上传只包含一张多道图，以MC_DATA_SOURCE为准。辐射计会上传当前选中的多道图，“选中”可以是上位机在RAD_SENSOR_SET中的设置，也可以是辐射计本机的操作，以最后一次操作为准。

3）SYNC——同上一小节，由辐射计决定，自动递增。

3.4读取设备信息

3.4.1获取设备信息

简介：获取设备的型号信息，及不常用的统计数据。建议此指令隔较长时间访问一次。（如1min）。

上位机发送：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_GET_DEVICE_INFO | 1 | uint | 0x54 | 指令码(获取设备信息) |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| 包长 | 4 |  |  |  |

辐射计应答，设备信息数据包（DEVICE_INFO）：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint | 帧同步标记 |
| DEVICE_INFO_FLAG | 1 | uint | 设备信息数据标志0xA5 |
| BAG_LEN | 2 | uint | 本数据包长 |
| DEVICE_MODEL | 1 | uint | 设备型号 |
| HW_VER | 1 | uint | 硬件版本 |
| FW_VER | 1 | uint | 主处理器固件版本 |
| CO_FW_VER | 1 | uint | 协处理器固件版本 |
| RAD0_SENSOR_TYPE | 1 | uint | 辐射通道0传感器型号 |
| RAD1_SENSOR_TYPE | 1 | uint | 辐射通道1传感器型号 |
| RAD2_SENSOR_TYPE | 1 | uint | 辐射通道2传感器型号 |
| RESERVE | 25 | - | Reserve |
| DEVICE_ID | 16 | str*16 | 设备唯一ID |
| RAD0_MC_RUNTIME | 4 | uint | 辐射通道0多道图累积时间(s) |
| RAD0_SUM_DOSE_TIME | 4 | uint | 辐射通道0剂量累积时间(s) |
| RAD0_SUM_DOSE | 4 | float | 辐射通道0累积剂量(μGy) |
| RAD0_SUM_DOSE_EQ | 4 | float | 辐射通道0累积剂量当量(μSv) |
| RAD1_MC_RUNTIME | 4 | uint | 辐射通道1多道图累积时间(s) |
| RAD1_SUM_DOSE_TIME | 4 | uint | 辐射通道1剂量累积时间(s) |
| RAD1_SUM_DOSE | 4 | float | 辐射通道1累积剂量(μGy) |
| RAD1_SUM_DOSE_EQ | 4 | float | 辐射通道1累积剂量当量(μSv) |
| RAD2_MC_RUNTIME | 4 | uint | 辐射通道2多道图累积时间(s) |
| RAD2_SUM_DOSE_TIME | 4 | uint | 辐射通道2剂量累积时间(s) |
| RAD2_SUM_DOSE | 4 | float | 辐射通道2累积剂量(μGy) |
| RAD2_SUM_DOSE_EQ | 4 | float | 辐射通道2累积剂量当量(μSv) |
| 包长 | 100 |  |  |

注释：

DEVICE_MODEL定义如下表：

| DEVICE_MODEL定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系列 | 型号 | 值（十进制） |
| KC761x | KC761(内测版) | 10 |
|  | KC761(正式版) | 11 |
|  | KC761A/B | 12 |
|  | KC761C | 13 |
|  | KC761CN | 14 |

HW_VER——硬件版本号，按十进制再除以10进行显示。例：值=12(10进制)，版本号显示为V1.2。

FW_VER/CO_FW_VER——软件版本号，按十进制再除以100进行显示。例：值=180，版本号为V1.80。

RAD_SENSOR_TYPE——传感器型号，定义如下：

| 传感器型号定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号名称字符串 | 型号索引 | 测量射线种类 | 兼容设备型号 |
| NULL | 0x00 | 无传感器 | 无传感器 |
| KC7601.21 CsI | 0x01 | γ、β | KC761(内测版)、KC761 |
| KC7601.24 CsI | 0x02 | γ、β | KC761A/B |
| KC7601.25 CsI | 0x03 | γ、β | KC761A/B |
| KC7601.26 CsI | 0x04 | γ、β | KC761C/CN |
| PIN | 0x05-0x07 | α、β、γ(灵敏度低) | KC761全系列 |
| KC7601.31 6Li | 0x08 | n、γ(灵敏度低) | KC761A/B/C/CN |

DEVICE_ID——设备唯一ID。格式为"7601-0000-000001"，注意中间的两个连字符。

RAD_MC_RUNTIME——多道图累积的时间。多道处于累积状态时，此数值每秒+1。多道数据清零时，此数据归零。每个辐射通道的多道图累积是独立的。

RAD_SUM_DOSE_TIME——剂量累积时间。对应辐射通道启用后（无论多道是否累积），此数值每秒+1。累积剂量清零时，此数值归零。每个辐射通道的剂量累积是独立的。

RAD_SUM_DOSE/RAD_SUM_DOSE_EQ——累积剂量/剂量当量，单位mSv/mGy。对应辐射通道启用后（无论多道是否累积），每测量到一个核脉冲，此数值自动累加。多道数据清零时，此数据归零。每个辐射通道的剂量累积是独立的，视传感器测量内容不同，每个辐射通道的剂量定义也不同。如KC761系列中，RAD0是CsI(Tl)闪烁体搭建的γ传感器，程序的剂量计算按γ射线为准。但闪烁体本身对β射线也敏感，也可能测到某些宇宙射线，因此RAD0的相关读数不完全是γ射线引起的。

3.5设置设备时间

3.5.1 设置设备时间

上位机发送

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_SET_DEVICE_TIME | 1 | uint | 0x63 | 指令码 设置设备时间 |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标志 |
| DEVICE_TIME | 4 | time_t |  | UNIX时间戳 |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| 包长 | 8 |  |  |  |

注释：

DEVICE_TIME——UNIX时间戳，自1970年1月1日至今的秒数。举例：2025-01-01 08:00:00，转为为UNIX时间是1735689600秒，HEX=0x67748580，由于大小端转换问题，需将各字节之间调换顺序写入。数据包完整内容为(HEX)：00 63 XX 80 85 74 67 00。其中XX意为SYNC，任意16进制数。

辐射计应答：

| 数据名称 | 位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| CMD_ACK | 1 | uint | 0xAA | 应答数据标志0xAA |
| BAG_LEN | 2 | uint | 6 | 本数据包长 |
| STATUS | 1 | uint | 0x00/0x01 | 0x00=设置成功，0x01=设置失败 |
| CMD_SET_STA | 1 | uint | 0x63 | 重复对应的上位机指令码 |
| 包长 | 6 |  |  |  |

3.6读取与写入校准数据

3.6.1 读取校准数据

上位机发送：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_GET_CAL_DATA | 1 | uint | 0x55 | 指令码 获取用户订正数据 |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标志 |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| 包长 | 4 |  |  |  |

辐射计应答，校准数据包（CAL_DATA）：

| 数据名称 | 位宽(Bytes) | 数据类型 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint | 帧同步标记 |
| CAL_DATA_FLAG | 1 | uint | 校准数据标志0xA6 |
| BAG_LEN | 2 | uint | 本数据包长 |
| FAC_CAL_VER | 1 | uint | 工厂校准版本 |
| RAD0_ENERGY_CAL_SELECT | 1 | uint | 辐射通道0能量刻度选择 |
| RAD0_ENERGY_ZOOM | 4 | float | 辐射通道0能量缩放 |
| RAD0_ENERGY_OFFSET | 4 | float | 辐射通道0能量偏移(keV) |
| RAD1_ENERGY_ZOOM | 4 | float | 辐射通道1能量缩放 |
| RAD1_ENERGY_OFFSET | 4 | float | 辐射通道1能量偏移(keV) |
| RAD2_ENERGY_ZOOM | 4 | float | 辐射通道2能量缩放 |
| RAD2_ENERGY_OFFSET | 4 | float | 辐射通道2能量偏移(keV) |
| RAD0_TRIGGER_OFFSET | 2 | uint | 辐射通道0触发阈值偏移 |
| RAD2_TRIGGER_OFFSET | 2 | uint | 辐射通道2触发阈值偏移 |
| RAD0_DOSE_ZOOM | 4 | float | 辐射通道0剂量缩放 |
| RAD1_DOSE_ZOOM | 4 | float | 辐射通道1剂量缩放 |
| RAD2_DOSE_ZOOM | 4 | float | 辐射通道2剂量缩放 |
| NEU_WINDOW_CENTER | 2 | uint | 中子甄别窗口中心(CH) |
| ALTITUDE_M_OFFSET | 2 | int16 | 海拔偏移量(m) |
| RAD0_CUSTOM_ENERGY_CAL | 16 | float*4 | 辐射通道0自定义能量刻度 |
| RAD1_FAC_ENERGY_CAL | 16 | float*4 | 辐射通道1能量刻度 |
| RAD2_FAC_ENERGY_CAL | 16 | float*4 | 辐射通道2能量刻度 |
| RAD0_FAC_ENERGY_CAL_L | 16 | float*4 | 辐射通道0工厂能量刻度(低段) |
| RAD0_FAC_ENERGY_CAL_M | 16 | float*4 | 辐射通道0工厂能量刻度(中段) |
| RAD0_FAC_ENERGY_CAL_H | 16 | float*4 | 辐射通道0工厂能量刻度(高段) |
| RAD0_FAC_ENERGY_CAL_NODE1 | 2 | uint | 通道0工厂能量刻度分界点1(CH) |
| RAD0_FAC_ENERGY_CAL_NODE2 | 2 | uint | 通道0工厂能量刻度分界点2(CH) |
| 包长 | 150 |  |  |

注释：

CAL_DATA_FLAG——表示本数据包是校准数据，规定值为0xA6。

FAC_CAL_VER——工厂校准版本，用于告知工厂校准参数是哪个版本工厂程序生成的。对于KC761x，定义如下：0x00=单段拟合，使用一段多项式拟合整个能量量程。0x02=三段拟合，使用三段相交的多项式，分别覆盖能量量程的低、中、高三段。对于2025年Q1以后生产的KC761x，基本采用三段拟合，在低能的精度表现更好，但能量刻度的使用方法更复杂。

RAD0_ENERGY_CAL_SELECT——辐射通道0能量刻度参数选择，默认为0x00。0x00=使用工厂能量刻度，0x01使用用户自定义能量刻度。

RAD_ENERGY_ZOOM——某辐射通道的能量缩放，默认为1.0。修正后的能量= RAD_ENERGY_ZOOM ×修正前的能量 + RAD_ENERGY_OFFSET。无论使用工厂能量刻度或用户能量刻度，此参数均有效。此参数影响辐射计本机的能量相关计算，并间接影响剂量/剂量当量相关读数。

RAD_ENERGY_OFFSET——某辐射通道的能量偏移，默认为0，单位为keV。特性描述同上。

RAD_TRIGGER_OFFSET——辐射通道比较器触发阈值偏移量，默认为0。如果设备在低能处有误计数(此时把噪声当作核信号进行采样)，可以适当增加此值，代价是能量量程下限略微提升。对于KC761C/CN，调节步进较精细，建议每次调节增加20；对于KC761x其它型号，建议每次调节增加5。RAD1通常是中子传感器，信号幅度大，相关比较器阈值是程序固定的，无需用户调节。

NEU_WINDOW_LOW/HIGH——中子传感器甄别窗口，默认为工厂自带的校准值，单位为道址。用户可以修改此值，如需恢复工厂校准，请将相关设置恢复为默认。如需自行校准，应当使用中子传感器累积一张能观察到中子峰的谱图，将此窗口设置在峰的左右边沿。本系列辐射计设备采用6Li玻璃作为中子敏感元件，此方案对伽玛射线也有较低的灵敏度，因此使用了这样的中子甄别算法：首先，中子脉冲在多道图上落在甄别窗口内；其次，根据伽玛传感器在对应能量上的统计信息，对中子脉冲数进行扣除。在KC761系列中，中子传感器能谱页面下，能看到甄别窗口辅助线。

RAD_DOSE_ZOOM——各辐射通道的剂量/剂量当量缩放，默认为1.0。此参数用于控制各辐射通道的剂量/剂量当量及相关统计参数的缩放比例。举例，从1.0修改为0.5，那么该辐射通道的剂量率、剂量当量率、累积剂量新增量(原先已经累积的部分不变)均变为原先的一半。

ALTITUDE_M_OFFSET——辐射计海拔测量功能，读数的偏移量，单位为m，默认为0。

RAD0_CUSTOM_ENERGY_CAL——辐射通道0用户自定义能量刻度，默认为0,0,1,0，只影响辐射计本机的能量计算。采用一元三次函数拟合，共四个FP32浮点数，定义为：

Ex=ax3+bx2+cx+d

其中，x为道址。a、b、c、d为四个浮点数系数。如需在辐射计应用此参数，还需在RAD0_ENERGY_CAL_SELECT中选择用户自定义能量刻度。辐射通道0是用户唯一能写入能量刻度的通道，通常是伽玛传感器。

RAD1_FAC_ENERGY_CAL/RAD2_FAC_ENERGY_CAL——辐射通道1或2的工厂能量刻度，采用一元三次函数拟合，定义同上。这两个辐射通道不支持用户写入能量刻度，用户只能在工厂能量刻度的基础上进行缩放/偏移调整。

RAD0_FAC_ENERGY_CAL_L/M/H——辐射通道0工厂能量刻度，低、中、高共三段。每段采用一元三次函数拟合，定义与前述一元三次函数相同。对于KC761系列，当工厂校准（FAC_CAL_VER）使用单段拟合时，只有中间段RAD0_FAC_ENERGY_CAL_M的参数有意义，应当将此参数应用到整个能量量程。当工厂校准使用三段拟合时，规则如下：道址低于RAD0_FAC_ENERGY_CAL_NODE1时，使用低段（RAD0_FAC_ENERGY_CAL_L）；道址位于RAD0_FAC_ENERGY_CAL_NODE1、RAD0_FAC_ENERGY_CAL_NODE2之间时，使用中段；道址大于RAD0_FAC_ENERGY_CAL_NODE2时，使用高段。

RAD0_FAC_ENERGY_CAL_NODE——辐射通道0工厂能量刻度道址分界点，单位为道址，仅在使用多段拟合时有意义，见上一条。

3.6.2 写入校准数据

上位机发送：

| 数据名称 | 位宽 | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_SET_REVISED_DATA | 1 | uint | 0x64 | 指令码（写用户校准数据） |
| SYNC | 1 | uint | [0x00, 0xFF] | 帧同步标记 |
| RAD0_ENERGY_CAL_SELECT | 1 | uint | 0x00/0x01 | 辐射通道0能量刻度选择 |
| RAD0_ENERGY_ZOOM | 4 | float | [0.5, 1.5] | 辐射通道0能量缩放 |
| RAD0_ENERGY_OFFSET | 4 | float | (-1000,1000) | 辐射通道0能量偏移(keV) |
| RAD1_ENERGY_ZOOM | 4 | float | [0.5, 1.5] | 辐射通道1能量缩放 |
| RAD1_ENERGY_OFFSET | 4 | float | (-1000,1000) | 辐射通道1能量偏移(keV) |
| RAD2_ENERGY_ZOOM | 4 | float | [0.5, 1.5] | 辐射通道2能量缩放 |
| RAD2_ENERGY_OFFSET | 4 | float | (-1000,1000) | 辐射通道2能量偏移(keV) |
| RAD0_TRIGGER_OFFSET | 2 | uint | [0, 1000] | 辐射通道0触发阈值偏移 |
| RAD2_TRIGGER_OFFSET | 2 | uint | [0, 1000] | 辐射通道2触发阈值偏移 |
| RAD0_DOSE_ZOOM | 4 | float | [0.2, 5.0] | 辐射通道0剂量缩放 |
| RAD1_DOSE_ZOOM | 4 | float | [0.2, 5.0] | 辐射通道1剂量缩放 |
| RAD2_DOSE_ZOOM | 4 | float | [0.2, 5.0] | 辐射通道2剂量缩放 |
| NEU_WINDOW_CENTER | 2 | uint | 0,[500,2047] | 中子甄别窗口中心(CH) |
| ALTITUDE_M_OFFSET | 2 | int16 | (-1000,1000) | 海拔偏移量(m) |
| RAD0_CUSTOM_ENERGY_CAL | 16 | float*4 | (-1000,1000) | 辐射通道0自定义能量刻度 |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| 包长 | 65 |  |  |  |

注释：（与上一小节基本相同）

对于不希望覆盖的参数，可以在对应字节全部写0xFF，辐射计将跳过相关设置。如float变量占四个字节，需要全部写入0xFF；如辐射通道0自定义能量刻度占16个字节，需全部写入0xFF。

RAD0_ENERGY_CAL_SELECT——辐射通道0能量刻度参数选择，默认为0x00。0x00=使用工厂能量刻度，0x01使用用户自定义能量刻度。如维持辐射计原先的设置，则写入0xFF。

RAD_ENERGY_ZOOM——辐射通道的能量缩放。默认值1.0，容许范围0.5-1.5。

RAD_ENERGY_OFFSET——辐射通道的能量偏移。默认值0，容许范围+-1000keV。

RAD_TRIGGER_OFFSET——触发阈值偏移。默认值0，最大值1000。

NEU_WINDOW_LOW/HIGH——中子传感器甄别窗口下限/上线，单位为道址。某项写入0则表示采用工厂默认值。有效数值范围500-2048，如果用户输入有效数值，要求前者的数值必须小于后者。

RAD_DOSE_ZOOM——辐射通道的剂量缩放。默认值1.0，容许范围0.2-5.0。

RAD0_CUSTOM_ENERGY_CAL——辐射通道0用户自定义能量刻度，四个浮点数，默认为0,0,1,0。通常使用InterSpec等软件进行拟合计算，将多项式结果依次填入。每个浮点数的容许范围±1000。

辐射计应答：

| 数据名称 | 位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| CMD_ACK | 1 | uint | 0xAA | 应答数据标志0xAA |
| BAG_LEN | 2 | uint | 6 | 本数据包长 |
| STATUS | 1 | uint | 0x00/0x01 | 0x00=设置成功，0x01=设置失败 |
| CMD_SET_STA | 1 | uint | 0x64 | 重复对应的上位机指令码 |
| 包长 | 6 |  |  |  |

3.7清除辐射统计数据

3.7.1 设置清除辐射统计数据

上位机发送：

| 数据名称 | 数据位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 1 | uint | 0x00 | 占位符 |
| CMD_SET_CLEAR | 1 | uint | 0x66 | 指令码（清除统计数据） |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| MC_DATA_CLEAR | 1 | uint |  | 多道数据清空 |
| DOSE_RATE_CURVE_CLEAR | 1 | uint |  | 剂量-时间曲线清空 |
| SUM_DOSE_CLEAR | 1 | uint |  | 累积剂量清空 |
| NULL | 1 | uint |  | 占位符 |
| 包长 | 7 |  |  |  |

注释：

MC_DATA_CLEAR——多道数据清空，对应Bit填1表示清空，连同谱图的累积时间也会一并清零。定义如下。

| MC_DATA_CLEAR定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit7:3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| RESERVE | RAD2谱图清空 | RAD1谱图清空 | RAD0谱图清空 |

DOSE_RATE_CURVE_CLEAR——剂量-时间曲线清空，对应Bit填1表示清空。定义同上。在本系列辐射计中，辐射通道0有剂量率、剂量当量率两条曲线，这两个会一并清空。

SUM_DOSE_CLEAR——累积剂量清空，对应Bit填1表示清空，连同剂量累积时间一并清零。

| SUM_DOSE_CLEAR定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit7:3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| RESERVE | RAD2剂量清空 | RAD1剂量清空 | RAD0剂量清空 |

辐射计应答：

| 数据名称 | 位宽(Bytes) | 数据类型 | 规定值 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 1 | uint |  | 帧同步标记 |
| CMD_ACK | 1 | uint | 0xAA | 应答数据标志0xAA |
| BAG_LEN | 2 | uint | 6 | 本数据包长 |
| STATUS | 1 | uint | 0x00/0x01 | 0x00=设置成功，0x01=设置失败 |
| CMD_SET_STA | 1 | uint | 0x66 | 重复对应的上位机指令码 |
| 包长 | 6 |  |  |  |

FCCID 2BC3C-KC761

发展科技爱好，倡导科学理性

KC761x